Инструкция по применению

Материал шовный хирургический нерассасывающийся WEGO NYLON (нейлон), стерильный,

с иглами атравматическими и без игл

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хирургия.

3 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Применяется квалифицированным медицинским персоналом в условиях стерильного хирургического блока лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений.

4 ПОКАЗАНИЯ

Предназначен для использования при всех типах сближения и/или лигирования мягких тканей, включая офтальмологические операции.

5 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Из-за постепенной потери прочности на разрыв, которая может произойти в течение длительного периода in vivo, шовный материал WEGO NYLON не следует использовать там, где требуется постоянное сохранение прочности на разрыв.

6 ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Побочные эффекты, связанные с использованием этого устройства, включают минимальную начальную воспалительную реакцию тканей и кратковременное местное раздражение в месте раны. Как и все инородные тела, нейлон может потенцировать (усиливать) существующую инфекцию.

7 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Внимание: запрещается продажа данного изделия физическим лицам по рецептам или назначениям лечащего врача, стоматологов и ветеринаров;

- Не используйте, если упаковка повреждена;

- Не используйте после истечения срока годности;

- Лица, использующие изделие, должны быть знакомы с хирургическими манипуляциями и техниками с использованием нерассасывающихся шовных материалов, прежде чем накладывать шовный материал для закрытия раны, поскольку риск расхождения раны может варьироваться в зависимости от места наложения и используемого шовного материала.

- Как и в случае с любым экзогенным материалом, длительный контакт любого шва с растворами солей, например, с теми, которые находятся в мочевых или желчных путях, может привести к образованию камней.

- Для правильного формирования узла требуется общепринятая хирургическая техника плоского и квадратного вязания, с дополнительными обвиваниями в зависимости от хирургических обстоятельств и опыта хирурга.

- При лечении инфицированных или зараженных (загрязненных) ран следует придерживаться соответствующей хирургической практики.

- При работе с шовным материалом следует соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждений. Избегайте передавливания или загиба из-за применения хирургических инструментов, таких как щипцы иглодержателей.

- Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждений при обращении с хирургическими иглами. Возьмите иглу в области между одной третьей (1/3) и половиной (1/2) расстояния от обжатого конца до кончика иглы.

- Захват в области кончика может ухудшить эффективность проникновения и привести к перелому иглы. Захват за спинку иглы или обжатый конец может привести к изгибу или поломке. Изменение формы игл может привести к тому, что они потеряют прочность и будут менее устойчивы к изгибу и поломке.

- Лица, использующие изделие, должны проявлять осторожность при обращении с хирургическими иглами, чтобы избежать непреднамеренной травмы от укола иглой.

- Выбросьте использованные иглы в контейнер «Для острых предметов».

8 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Шовный материал WEGO NYLON вызывает начальную воспалительную реакцию в тканях, за которой следует постепенная инкапсуляция шва волокнистой соединительной тканью. В то время как шовный материал NYLON не рассасывается, прогрессирующая деградация волокна NYLON in vivo может привести к тому, что с течением времени шовный материал постепенно потеряет всю прочность на растяжение

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

9.1 Нерассасывающийся стерильный хирургический шовный материал из мононити, состоящий из длинноцепочечных алифатических полимеров NYLON. Изделие прошло этиленоксидную стерилизацию и не содержит пирогенов.

Изделие соответствует требованиям Фармакопеи США к монографии для нерассасывающегося хирургического шовного материала.

9.2 Характеристики шовных игл:

В зависимости от способа сборки изделия подразделяют на одноигольные, двухигольные и петля.

Толщина игл атравматических:

- Тонкая игла – 0,51 мм ±0,01 мм

- Стандартная игла – 0,56 мм ±0,01 мм

- Толстая иглы – 0,81 мм ±0,01 мм

Спецификация игл по форме поперечного сечения острия иглы:

Наименование иглы определяется: формой острия иглы и функциональным применением (способом прохождения через ткань, кожу).

| Обозначение в каталожном номере | Наименование иглы | Обозначение символьное | Форма поперечного сечения острия иглы | Тело иглы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колющая | TA | Круглая | Эллипсное |
| 2 | Тупоконечная | BL | Круглая | Эллипсное |
| 3 | Обратно-режущая | P | Трехгранная | Трехгранное |
| 4 | Режущая | CU | Трехгранная | Трехгранное |
| 5 | Ромбовидная | D | Трехгранная | Эллипсное |
| 6 | Обратно-режущая особо острая | P | Трехгранная | Трехгранное |
| 7 | Колюще-режущая | TC | Трехгранная | Эллипсное |
| 8 | Шпательная | SP | Шпательная | Шпательное (шестигранное) |
| 9 | Колющая (с квадратным поперечным сечением тела иглы) | SQ | Круглая | Шпательное (Четырехгранное) |
| F | Режущая особо острая | F | Трехгранная | Трехгранное |

Степень изгиба хирургической иглы:

1. 2/8 окружности (символ идентификационного номера 4)

2. 3/8 окружности (символ идентификационного номера 3)

3. 4/8 окружности (символ идентификационного номера 2)

4. 5/8 окружности (символ идентификационного номера 5)

5. Прямая с изогнутым концом острия (символ идентификационного номера J)

6. Сложная кривая (символ идентификационного номера 6)

7. Прямая (символ идентификационного номера 0)

Символ идентификационного номера указан в соответствии с таблицей расшифровки кодов продукции.

9.3 Диаметр нити:

| Обозначение размера |  | Диаметр нити, мм |
| --- | --- | --- |
| USP | Метрический размер (МР) |  |
| 0 | 3,5 | 0,350-0,399 |
| 1 | 4 | 0,400-0,499 |
| 2 | 5 | 0,500-0,599 |
| 3-4 | 6 | 0,600-0,699 |
| 5 | 7 | 0,700-0,799 |
| 6 | 8 | 0,800-0,899 |
| 2-0 | 3 | 0,300-0,349 |
| 3-0 | 2 | 0,200-0,249 |
| 4-0 | 1,5 | 0,150-0,199 |
| 5-0 | 1 | 0,100-0,149 |
| 6-0 | 0,7 | 0,070-0,099 |
| 7-0 | 0,5 | 0,050-0,069 |
| 8-0 | 0,4 | 0,040-0,049 |
| 9-0 | 0,3 | 0,030-0,039 |
| 10-0 | 0,2 | 0,020-0,029 |
| 11-0 | 0,1 | 0,010-0,019 |

9.4 Фактическая длина нити не менее 98% номинальной длины.

9.5 Срок сохранения стерильности, апирогенности и нетоксичности - не менее пяти лет.

10 ТАБЛИЦА РАСШИФРОВКИ ПРОДУКЦИИ

Указано на сайте https://wegorus.ru

11 ИНФОРМАЦИЯ О СТЕРИЛЬНОСТИ

Изделие стерильное. Изделие прошло этиленоксидную стерилизацию и не содержит пирогенов.

12 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Материал шовный хирургический нерассасывающийся WEGO, стерильный, с иглами атравматическими в групповой упаковке, в составе:

1. Материал шовный хирургический нерассасывающийся WEGO, стерильный, с иглами атравматическими – 12 шт. индивидуальных упаковок, одного варианта исполнения и вида сборки. В составе одной индивидуальной упаковки:

- нити, одного варианта исполнения – от 1 до 20 шт.;

- иглы атравматические, одного варианта исполнения – от 1 до 20 шт;

2. Инструкция по применению (краткая) в групповой упаковке – 1 шт.

Материал шовный хирургический нерассасывающийся WEGO, стерильный, без игл в групповой упаковке, в составе:

1. Материал шовный хирургический нерассасывающийся WEGO, стерильный, без игл – 12 шт. индивидуальных упаковок, одного варианта исполнения. В составе одной индивидуальной упаковки:

- нити, одного варианта исполнения – от 1 до 50 шт.;

2. Инструкция по применению (краткая) в групповой упаковке – 1 шт.

13 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Foosin Medical Supplies Inc., Ltd. (Фусин Медикал Сэплайз Инк., Лтд.)

№20, Xingshan Road, Weihai Torch Hi-Tech Science Park, 264210, Shandong Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Телефон: +86-631-5716085

E-mail: info@wegosuture.com

14 СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА СИЭЙЧЭМ» (ООО «ГРУППА СИЭЙЧЭМ»), Россия, 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Чкалова, стр.32А, оф.212

Тел.: +7-8412-260-545

E-mail: chmgroup@yandex.ru

15 СИМВОЛЫ

| Символ | Расшифровка | Символ | Расшифровка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель |  | Не допускать воздействие солнечного света |
|  | Запрет на повторное применение |  | Верхняя граница температурного диапазона |
|  | Использовать до … |  | Не стерилизовать повторно |
|  | Стерилизовано оксидом этилена |  | Уполномоченный представитель в Европейском сообществе |
|  | Код партии |  | Хрупкое. Обращаться осторожно |
|  | Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению |  | Не использовать при повреждении упаковки |
|  | Беречь от влаги |  | Знак соответствия |
|  | Дата изготовления |  | Вторичная переработка |
|  | Номера по каталогу |  |  |

16 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Условия эксплуатации: применяется в условиях стерильного хирургического блока лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений согласно инструкции по применению. Материал исправен в процессе эксплуатации при температуре тела от 32°С до 42°С, а также устойчив к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми он контактирует в процессе эксплуатации.

Хранение шовного материала: при температуре ниже +25℃, вдали от воздействия влаги и прямого тепла.

Транспортирование: медицинские изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующих на транспорте каждого вида. Транспортирование при температуре ниже +25℃, вдали от воздействия влаги и прямого тепла.

17 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Материал подбирают и применяют в зависимости от состояния пациента, назначения и показаний к применению материала, известных хирургических практик, имеющегося хирургического опыта и техник оперирующего персонала – хирургов.

18 ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По усмотрению пользователя

19 УТИЛИЗАЦИЯ

- Изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока хранения или других причин, упаковка изделий, относятся к классу эпидемиологических безопасных отходов «Класс А», приближенных по составу к твердым бытовым отходам, и утилизируются, как бытовые отходы в соответствии с действующим законодательством.

- Использованный по назначению шовный материал относится к классу эпидемиологически опасных отходов «Класс Б» и должен быть утилизирован в соответствии с действующим законодательством.

20 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического документа при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим нормативным документом.

Гарантийный срок годности шовного материала WEGO NYLON – пять лет с даты изготовления.

При обнаружении брака или несоответствия изделия рекламации принимаются уполномоченным представителем на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА СИЭЙЧЭМ» (ООО «ГРУППА СИЭЙЧЭМ»), Россия, 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Чкалова, стр.32А, оф.212

Тел.: +7-8412-260-545

E-mail: chmgroup@yandex.ru

21 ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Шовный материал соответствует требованиям стандартов Европейской фармакопеи для нерассасывающихся хирургических шовных материалов, стандартов фармакопеи США для стерильных нерассасывающихся шовных материалов и национальных стандартов, рекомендаций, указаний и инструкций Российской Федерации: ГОСТ 31214-2016, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ 31209-2003, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-6-2011, ГОСТ ISO 10993-7-2016, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ Р 57162-2016, ПНД Ф 14.1:2:4.139-98, МУК 4.1.3166-14,  МУК 4.1.653-96, МУК 4.1.656-96, МУК 4.1.657-96, МУК 4.1.647-96, ОСТ 42-513-99, МУ 942-72, МР 2413-81, МУ 4571-88, Инструкция № 880-71, МУ 4077-86, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ 31620-2012, ГОСТ 26641-85 (СТ СЭВ 4901-84), ГОСТ ISO 11607-1-2018, ГОСТ Р ИСО 14630-2017.