Инструкция по применению

Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся

WEGO PGCL (Полигликолид-ко-  капролактон) с иглами атравматическими и без игл

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хирургия.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ

Класс III в соответствии с директивой 93/42/ЕЕС- Медицинские приборы, устройства, оборудование.

4 ПОКАЗАНИЯ

Необходимость сближения и/или лигирования мягких тканей.

5 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

-Не стерилизовать повторно!

-Не используйте, если пакет открыт или поврежден.

-Не использовать после истечения срока годности.

-Не использовать в случае, когда требуется длительное сближение тканей под напряжением.

-Не для использования с офтальмологическими, сердечно-сосудистыми и неврологическими тканями. Не должен использоваться там, где требуется расширенная (длительная) аппроксимация ткани.

6 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты изделия включают в себя расхождение краёв раны; невозможность обеспечить достаточную поддержку раны в местах, которые подвержены увеличению, растяжению или расширению; невозможность обеспечить достаточную поддержку раны у престарелых, истощённых и ослабленных пациентов, или пациентов, страдающих от патологий, которые могут продлить заживление раны; инфекции; минимальные острые воспалительные тканевые реакции; местное раздражение при кожном контакте с шовным материалом дольше 7 дней; вытеснение шовного материала и более длительное рассасывание на тканях с плохим кровоснабжением; образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих протоках при длительном контакте с солевыми растворами, такими, как моча и желчь; и проходящее местное раздражение места раны.

Сломанные иглы могут привести к продлению операции или дополнительным операциям, или остатку инородных тел. Непреднамеренный укол контаминированной (зараженной) иглой может привести к передаче кровеносных патогенов.

7 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Пользователи должны быть знакомы с хирургическими процедурами и техниками с использованием рассасывающихся шовных материалов перед использованием шовного материала для закрытия раны, так как риск расхождения раны может изменяться в зависимости от места наложения и используемого шовного материала. Хирурги должны учитывать практические свойства материала в живом организме при выборе шовного материала.

- продолжительный контакт любого шовного материала с солевыми растворами, такими как те, которые находятся в мочеиспускательном или желчном тракте, может привести к образованию камней. В качестве абсорбируемого шовного материала может действовать временно как инородное тело.

- Для инфицированных или загрязненных ран следует придерживаться соответствующей хирургической практики.

- при закрытии участков, которые могут подвергаться расширению, растяжению или раздутости, или которые могут требовать дополнительной поддержки хирург должен учитывать применение дополнительных нерассасывающихся шовных материалов.

- Кожные швы, которые должны оставаться на месте дольше 7 дней, могут вызывать локальное раздражение и должны быть сняты или удалены, как указано.

- Следует учитывать использование абсорбируемых шовных материалов в тканях с плохим кровоснабжением, так как может происходить экструзия шовного материала и замедленная абсорбция.

- Субкутикулярные швы должны быть наложены как можно глубже, чтобы свести к минимуму эритему и уплотнение тканей, обычно связанные с процессом абсорбции.

- При работе с шовным материалом следует соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждений. Избегайте передавливания или загиба из-за применения хирургических инструментов, таких как щипцы или иглодержатели.

- Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждений при обращении с хирургическими иглами. Возьмите иглу в области от одной трети (1/3) до одной половины (1/2) расстояния от обжатого конца до кончика. Захват в области кончика может ухудшить эффективность проникновения и привести к перелому иглы. Захват за спинку иглы или обжатый конец может привести к изгибу или поломке. Изменение формы игл может привести к тому, что они потеряют прочность и будут менее устойчивы к изгибу и разрыву. Сломанные иглы могут привести к продолжительным или дополнительным операциям, или остаточным инородным телам.

- Адекватная безопасность узлов требует стандартной хирургической техники плоских и квадратных вязаний с дополнительными обвиваниями, что определяется хирургическими обстоятельствами и опытом хирурга.

- Лица, использующие изделие, должны соблюдать осторожность при передаче хирургических игл, чтобы избежать случайной травмы от укола иглой. Непреднамеренные укол зараженной хирургической иглой может привести к передаче кровеносных патогенов.

- Конъюнктивальные, кутикулярные и вагинальные эпителиальные швы, которые остаются на месте более 10 дней, могут вызвать локальное раздражение и должны быть сняты или удалены.

8 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Только квалифицированный медицинский персонал - хирурги.

9 ОПИСАНИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WEGO PGCL- структура мононить из полигликолид-ко-капролактона без покрытия. Материал поставляется с иглой или без иглы, может быть окрашенным в фиолетовый цвет или неокрашенным.

Характеристики иглы (при наличии)

В зависимости от способа сборки изделия подразделяют на одноигольные, двухигольные и петля

Толщина игл атравматических: Тонкая игла – 0,51 мм ±0,01 мм; Стандартная игла – 0,56 мм ±0,01 мм

Толстая иглы – 0,81 мм ±0,01 мм

-степень изгиба иглы

1. 2/8 окружности (символ идентификационного номера 4)

2. 3/8 окружности (символ идентификационного номера 3)

3. 4/8 окружности (символ идентификационного номера 2)

4. 5/8 окружности (символ идентификационного номера 5)

5. Прямая с изогнутым концом острия (символ идентификационного номера J)

6. Сложная кривая (символ идентификационного номера 6)

7. Прямая (символ идентификационного номера 0)

Символ идентификационного номера указан в соответствии с таблицей расшифровки кодов продукции.

- Спецификация игл по форме поперечного сечения острия иглы:

Наименование иглы определяется: формой острия иглы и функциональным применением (способом прохождения через ткань).

| Обозначение в каталожном номере | Наименование иглы | Обозначение символьное | Форма поперечного сечения острия иглы | Тело иглы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колющая | TA | Круглая | Эллипсное |
| 2 | Тупоконечная | BL | Круглая | Эллипсное |
| 3 | Обратно-режущая | RC | Трехгранная | Трехгранное |
| 4 | Режущая | CU | Трехгранная | Трехгранное |
| 5 | Ромбовидная | D | Трехгранная | Эллипсное |
| 6 | Обратно-режущая особо острая | P | Трехгранная | Трехгранное |
| 7 | Колюще-режущая | TC | Трехгранная | Эллипсное |
| 8 | Шпательная | SP | Шпательная | Шпательное (шестигранное) |
| 9 | Колющая (с квадратным поперечным сечением тела иглы) | SQ | Круглая | Шпательное (Четырехгранное) |
| F | Режущая особо острая | F | Трехгранная | Трехгранное |

Диаметр нити

| Вариант исполнения | Размер |  | Диаметр нити, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | USP | Метрический размер (МР) | А | В |
| WEGO PGCL | 10-0 | 0,2 | 0,020-0,029 | - |
|  | 9-0 | 0,3 | 0,030-0,039 | - |
|  | 8-0 | 0,4 | 0,040-0,049 | - |
|  | 7-0 | 0,5 | 0,050-0,064 | 0,045-0,125 |
|  | 6-0 | 0,7 | 0,095-0,149 | 0,075-0,175 |
|  | 5-0 | 1 | 0,150-0,199 | 0,125-0,225 |
|  | 4-0 | 1,5 | 0,200-0,249 | 0,175-0,275 |
|  | 3-0 | 2 | 0,250-0,339 | 0,225-0,375 |
|  | 2-0 | 3 | 0,340-0,399 | 0,325-0,450 |
|  | 0 | 3,5 | 0,400-0,499 | 0,375-0,550 |
|  | 1 | 4 | 0,500-0,570 | 0,450-0,600 |
|  | 2 | 5 | 0,571-0,610 | 0,500-0,700 |
| Примечание - А-диапазон значений диаметра нитей, В-диапазон значений диаметра нитей, в который входят единичные значения, выходящие за рамки диапазона А. |  |  |  |  |

Таблицу расшифровки кодов продукции см. на сайте https://wegorus.ru

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фактическая длина нити должна быть не менее 98% номинальной длины.

- Срок сохранения стерильности, нетоксичности не менее пяти лет для варианта исполнения WEGO PGCL.

11 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Foosin Medical Supplies Inc. Ltd. (Фусин Медикал Сэплайз Инк. Лтд.), No.20 Xingshan Road, Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai, Shandong Province PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA

Тел.: 06315661991

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА СИЭЙЧЭМ» (ООО «ГРУППА СИЭЙЧЭМ»), Россия, 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Чкалова, стр.32А, оф.212

Тел.: +7-8412-260-545

E-mail: chmgroup@yandex.ru

13 СРОКИ РАССАСЫВАНИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА

| Вариант исполнения | Дни имплантации, прочность на разрыв in vivo в % от изначальной | Срок фактического (полного) рассасывания |
| --- | --- | --- |
| WEGO PGCL | 7 дней – 65 % 14 дней – 40 % | 90-110 дней |

14 СИМВОЛЫ

| СИМВОЛ | ОПИСАНИЕ | СИМВОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель |  | Внимание! Осторожно обратитесь к инструкции по применению |
|  | Уполномоченный представитель в Европейском сообществе |  | Не использовать при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Обратитесь к инструкции по применению |
|  | Использовать до… |  | Знак соответствия |
|  | Код партии |  | Вторичная переработка |
|  | Номер по каталогу |  | Не допускать воздействие солнечного света |
|  | Стерилизация оксидом этилена |  | Беречь от влаги |
|  | Не стерилизовать повторно |  | Верхняя граница температурного диапазона |
|  | Хрупкое. Обращаться осторожно |  | Запрет на повторное применение |

15 ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от -10 до +25ºС, вдали от влаги и прямого нагрева, солнечного света.

16ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Медицинские изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующих на транспорте каждого вида температуре от -10 до +25ºС, вдали от влаги и прямого нагрева, солнечного света.

17 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие может быть использовано при температуре тела + 32°С -+42°С.

18 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Материал подбирают и применяют в зависимости от состояния пациента, назначения и показаний к применению материала, известных хирургических практик, имеющегося хирургического опыта и техник оперирующего персонала – хирургов.

19 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO с иглами атравматическими в групповой упаковке, в составе:

- Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO с иглами атравматическими – 12 шт. индивидуальных упаковок, одного варианта исполнения и вида сборки. В составе одной индивидуальной упаковки:

- нити, одного варианта исполнения – от 1 до 20 шт.;

- иглы атравматические, одного варианта исполнения – от 1 до 20 шт;

2. Инструкция по применению (краткая) – 1 шт.

Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO без игл в групповой упаковке, в составе:

- Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO без игл – 12 шт. индивидуальных упаковок, одного варианта исполнения. В составе одной индивидуальной упаковки:

- нити, одного варианта исполнения – от 1 до 50 шт.;

2. Инструкция по применению (краткая) – 1 шт.

20 ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По усмотрению пользователя

21 УТИЛИЗАЦИЯ

- Изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока хранения или других причин, относятся к классу эпидемиологических безопасных отходов «Класс А», приближенных по составу к твердым бытовым отходам, и утилизируются, как бытовые отходы в соответствии с действующим законодательством.

- Использованные иглы относятся к классу эпидемиологически опасных отходов «Класс Б» и должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством.

22 ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического документа при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим нормативным документом.

Срок годности – 5 лет с даты стерилизации (производства).

При обнаружении брака или несоответствия изделия рекламации принимаются уполномоченным представителем на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА СИЭЙЧЭМ» (ООО «ГРУППА СИЭЙЧЭМ»), Россия, 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Чкалова, стр.32А, оф.212

Тел.: +7-8412-260-545

E-mail: chmgroup@yandex.ru

23 ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

- ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы Санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ 31620-2012 «Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 26641-85 «Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»

- ГОСТ Р ИСО 14630-2017 «Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования»

- ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам»